## CERAMVEST

- Νέα βελτιωμένη φόρμουλα :  με ακόμη μεγαλύτερη διαστολή , κατάλληλο για όλα τα κράματα ακόμη και για την νέα γενιά κραμάτων Cr-Co.

- Νέο υγρό χαμηλής διαστολής, πολύ χρήσιμο για τα Cr-Ni κράματα όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο.

- Διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά, υπάρχουν αλλαγές στην αραίωση του υγρού καθώς και στις προτεινόμενες θερμοκρασίες.

# Περιγραφή

Το Ceramvest είναι ένα λεπτόκοκκο πυρόχωμα φωσφατικού τύπου, κατάλληλο για όλα τα χρησιμοποιούμενα κράματα στην ακίνητη προσθετική.

Η καθαρότητα, η λεπτότητα και η διαστολή του, κάνουν το Ceramvest ένα πυρόχωμα ακριβείας και πολύ εύκολο στον χειρισμό.

# Οδηγίες Χρήσης

Για αποτελέσματα σταθερά και ακριβείας είναι απαραίτητη η ακριβής μέτρηση υγρού και σκόνης.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

100 ΓΡ. σκόνης με 25-26 ml Expansor υγρού.

Για φάκελο 150 ΓΡ. 35-39 ml υγρού.

Για φάκελο 60 ΓΡ. 15 ml υγρού.

Εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω αναλογίες τα αποτελέσματα θα είναι παρόμοια με αυτά του πίνακα που ακολουθεί.

Για ευκολότερη χρήση το CERAMVEST διατίθεται  με ογκομετρικό για τον σωστό υπολογισμό του υγρού και σε συσκευασία φακέλων των  150 και 60 ΓΡ.

Συστήνουμε να  χρησιμοποιείτε ολόκληρο το περιεχόμενο του φακέλου καθώς και την ογκομέτρηση του υγρού.

Η συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας είναι 20-22 οC. Υψηλότερες θερμοκρασίες θα μειώσουν τον χρόνο αρχικής πήξης του πυροχώματος.

Μην χρησιμοποιείτε υγρό πυροχώματος το οποίο έχει παγώσει (έχει κρυσταλλοποιηθεί).

Έλεγχος της διαστολής :

Η διαστολή μπορεί να ρυθμισθεί με ακρίβεια για κάθε τύπο κράματος.

Η μέγιστη διαστολή επιτυγχάνεται με χρήση καθαρού υγρού EXPANSOR (100%).

Για μικρότερη διαστολή αραιώστε το υγρό EXPANSOR έως και 50% το πολύ.

Προτεινόμενες αραιώσεις του υγρού EXPANSOR :

| ΚΡΑΜΑ | EXPANSOR | EXPANSOR “Low Expansion” |
| --- | --- | --- |
| Πολύτιμα κράματα Ημιπολύτιμα κράματα Μη πολύτιμα Ni-Cr Cr-Co | 50% 50-75% 80-90% 90-100% | 50% 50-75% 100% ------- |

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Μην χρησιμοποιείτε δοχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για γύψο.

ΑΝΑΜΙΞΗ

Ογκομετρήστε το απαραίτητο υγρό ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα και συμπύκνωση. Προσθέστε την σκόνη στο υγρό και αναμίξτε καλά για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Ακολούθως αναμίξτε μηχανικά σε κενό για 50’’ και επενδύστε σε 10-15’’.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7-8 λεπτά στους 20-22οC. Ο χρόνος εργασίας μειώνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή υγρού, καθώς επίσης εξαιτίας λερωμένων εργαλείων ή μπολ ανάμιξης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ

Ο πήξη ολοκληρώνεται σε 30-45 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος του δακτυλίου.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της πήξης τοποθετήστε τον δακτύλιο σε κρύο φούρνο και ανεβάστε την θερμοκρασία στους 250-300 oC. Διατηρήστε τον σε αυτή την θερμοκρασία για 30-60 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος του δακτυλίου. Κατόπιν ανεβάστε στην τελική θερμοκρασία προθέρμανσης και διατηρήστε την επίσης για 30-60 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος του δακτυλίου.

Η ταχύτητα ανόδου της θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι πάντοτε 7-9 oC/ λεπτό.

Προτεινόμενες θερμοκρασίες προθέρμανσης :

700-750 οC – πολύτιμα κράματα 800-850 oC – ημιπολύτιμα κράματα 850-920 oC – μη πολύτιμα κράματα

Μετά την ολοκλήρωση του χυτηρίου αφήστε τον δακτύλιο να κρυώσει στον πάγκο. Μην τον βαπτίζετε σε κρύο νερό.

# Συσκευασία

Σκόνη :

CERAMVEST	(60 φακ. x 60g)	3,6Kg

CERAMVEST	(30 φακ. x 150g)	4,5Kg

Υγρό :

EXPANSOR	1000ml

EXPANSOR	5000ml

# Αποθήκευση και χρόνος διάρκειας

ΣΚΟΝΗ CERAMVEST

Αποθηκεύστε τις συσκευασίες του Ceramvest σε στεγνό χώρο και θερμοκρασία 20-21 oC.

Τα πυροχώματα είναι ευαίσθητα στην υγρασία και παρατεταμένη επαφή τους με αέρα μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά τους.

Ημερομηνία λήξης : 36 μήνες μετά την ημέρα κατασκευής.

EXPANSOR & EXPANSOR “Low Expansor”

Κλείνετε πάντοτε το πώμα της συσκευασίας, παρατεταμένη επαφή του υγρού με αέρα ή παραμονή σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 5 oC μπορεί να προκαλέσει κρυσταλοποίηση ή πάγωμα του υγρού. Η εκτεταμένη επίσης παραμονή του σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 35 oC μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση του προϊόντος.

Ημερομηνία λήξης : 24 μήνες μετά την ημέρα κατασκευής.

Ο αριθμός παρτίδας καθώς και η ημερομηνία λήξης αναγράφονται σε κάθε συσκευασία των προϊόντων.

# Πληροφορίες ασφαλούς χρήσης

- Τα πυροχώματα περιέχουν χαλαζία. ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ. Συνεχής εισπνοή της σκόνης μπορεί να προκαλέσει πνευμονοκκοκίαση.

- Κατά την διάρκεια των χειρισμών αποφύγετε το πιάσιμο της σκόνης. Χρησιμοποιήστε  για την αναπνοή μια μάσκα προσώπου τύπου Ρ-2. καθαρίστε την σκόνη που τυχόν έχει διαφύγει στους πάγκους με ένα υγρό πανί.

- Αποφύγετε την δημιουργία σκόνης στην διάρκεια καθαρισμού του δακτυλίου βαπτίζοντας τον κρύο δακτύλιο σε νερό.

- Χρησιμοποιήστε απορροφητήρα για την εξαγωγή των δημιουργούμενων ατμών αμμωνίας κατά την διάρκεια της προθέρμανσης.

- Αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα και σε περίπτωση επαφής πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι.

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό βρύσης και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Φυσικά χαρακτηριστικά κατά ISO 9694 (1996)

|  | EXPANSOR | EXPANSOR “Low Expansion” |
| --- | --- | --- |
| Αρχική πήξη (βελόνα Vicat) | 8’ | 8’ |
| Αντοχή στην πίεση | 4-6 Mpa | 4-6 Mpa |
| Διαστολή πήξης | 1.8% | 1.4% |
| Θερμική διαστολή | 1.2% | 1.0% |

Μετρήσεις με καθαρό υγρό (100%) στους 21 oC.

Εγγύηση :

Οι προτεινόμενες ανωτέρω τεχνικές, προφορικές, γραπτές η με την μορφή οδηγιών, βασίζονται στην προσωπική μας εμπειρία και/ή σε τεστ και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη μόνο ως οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο φύλλο οδηγιών ασφαλείας για τα προϊόντα Ceramvest & Expansor και το οποίο το διαθέτει ο προμηθευτής σας.