# NOVOdur

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CE 0124

Ενδείξεις :

Για την συγκόλληση και την αναγόμωση των Ακρυλικών Οδοντοστοιχιών.

Υλικό :

Αυτοπολυμεριζόμενη Πολυμεθυλ-μεθακρυλική σκόνη με μονομερές.

Χρώματα : C Διάφανο, 11 Κιτρινίζον – Ροζ, 16 Ανοιχτό Ροζ, 22 Ροζ. Διατίθενται με ή χωρίς ίνες.

ISO 1567 Type II Class 1, DIN 13907 Type II, ADA No. 13 Class 1 Type II.

Ιδιότητες :

Πολύ εύκολο στον χειρισμό και την κατεργασία, εξαιρετική ροή και μηχανικές ιδιότητες, χρωματική σταθερότητα.

Διαδικασία :

Αναλογία ανάμιξης : περίπου 1,8 – 2 μέρη σκόνης με 1 μέρος υγρού (κατά βάρος).

Ρίξτε το υγρό σε ένα μπολ ανάμιξης και ακολούθως την σκόνη μέχρις ότου περισσέψει ελάχιστη ποσότητα υγρού επιφανειακά. Ανακατέψτε το μίγμα προσέχοντας να μην φθάνει η σπάθη μέχρι τον πυθμένα του μπολ, καθώς έτσι είναι πιθανόν να εγκλωβιστούν στο μίγμα φυσαλίδες αέρα οι οποίες μετά τον πολυμερισμό θα παρουσιασθούν σαν λευκές κηλίδες.

Η ανάμιξη θα πρέπει να μας δώσει ένα μίγμα το οποίο θα βρίσκεται σε σχετικά ρευστή κατάσταση.

Συνίσταται η χρήση συσκευής πολυμερισμού με πίεση όπου η πυκνότητα του υλικού καθώς και  οι μηχανικές ιδιότητες του, αυξάνονται στα όρια ενός εν θερμό πολυμεριζόμενου ακρυλικού, ενώ παράλληλα έχουμε ακρίβεια στην εφαρμογή.

Η επιθυμητή θερμοκρασία πολυμερισμού είναι 40 – 45 οC και η εργασία θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως με νερό. Χρόνος πολυμερισμού 6 – 7 λεπτά σε πίεση 2 – 4 ατμόσφαιρες.